ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ  11-10-2011

Αριθμ.Πρωτ.8998

Αριθμός

Προκήρυξης  20/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  μιας θερμοκάμερας  για τις ανάγκες  εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων στο εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΦ,

προϋπολογισμού  23.368,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

2-11-2011 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 20/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [2-11-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

1 . Θερμοκάμερα

Ποσότητα : Μία (1)

Σκοπός : Για τις εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών και την έρευνα στο Τμήμα ΦΠ

Τεχνικές Προδιαγραφές

- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ / ΦΑΚΟΣ

- Τύπος ανιχνευτή: FPA (Focal Plane Array) με μη ψυχόμενο ανιχνευτή (uncooled microbolometer) 320x240 pixels7,5 έως 13 μm (Long Wave Band), συχνότητα ανανέωσης 30Hz.

- Δυνατότητα μέτρησης:

- 4 Areas (Box, max/min/average/position),

- Isotherm (Υψηλών, μεσαίων και χαμηλών θερμοκρασιών)

- Θερμοκρασίας αναφοράς

- Εύρεση θερμικής διαφοράς (ως προς μια συνάρτηση θερμοκρασίας ή μιας θερμοκρασίας αναφοράς)

- Πρωτόκολλα Ethernet:

- Τύπος	100 Mbps , ΙΕΕΕ 802.3,

- Σύνδεση	RJ-45,

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας	TCP/IP

- Μεταφορά Video μέσω Ethernet	MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5

- Τροφοδοσία μέσω Ethernet	Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0

- Τύπος μεταφερόμενων εικόνων	16-bit ραδιομετρικών 320 x 240 pixels εικόνων

- Πρωτόκολλα Ethernet	TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP

- Ευαισθησία: τουλάχιστον 0,07 °C στους 30 °C

- Περιοχή ανιχνευόμενων θερμοκρασιών: από –20°C έως 350 °C σε όχι περισσότερες από δύο κλίμακες με δυνατότητα αναβάθμισης  για μέτρηση έως και 1200°C.

- Οπτικό πεδίο: 19°x25°/ 40cm

- Επιπρόσθετοι φακοί τύπου “Wide angle lens 45° x 34°‘’ για εφαρμογές θερμογράφησης ευρείας γωνίας.

- ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Εύχρηστο εξειδικευμένο λογισμικό/Interface, κατάλληλο για PC επιτραπέζιου (desktop) ή φορητού (laptop) τύπου. Εκτύπωση των αποθηκευμένων εικόνων. Πολλαπλά σημεία, περιοχές μέτρησης μέγιστης, ελάχιστης και μέσης θερμοκρασίας, Ισόθερμες(άνω μίας θερμοκρασίας, κάτω μίας θερμοκρασίας και ζώνη θερμοκρασιών

- Συναγερμοί, βασιζομένοι σε οποιαδήποτε μετρητική λειτουργία (σημεία, περιοχές κτλ), ψηφιακές εισόδους, θερμοκρασία κάμερας.

- Απόκριση κάμερας σε συνεγερμο: Digital Out,παραγωγή log, αποθήκευση εικόνας, αποστολή αρχείου (ftp),αποστολή email (SMTP), notification

- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Να διαθέτει έξοδο αναλογικού video (PAL και NTSC).

- Μετάδοση δεδομένων σε Η/Υ,

- Ethernet: 100MB, ΙΕΕΕ803.2,

- Τύπος σύνδεσης: RJ-45,

- Ethernet video: streaming, MPEG-4

- ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάρος κάμερας (με ενσωματωμένο συσσωρευτή): έως 750 g

- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Η/Υ

- Εύχρηστο εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας αποθήκευσης και ανάλυσης θερμικών εικόνων και ραδιομετρικού video σε πραγματικό χρόνο –Πλήρης διασύνδεση με εξωτερικά προγράμματα όπως Microsoft EXCEL και WORD με (συμβατο με πρότυπο OLE).

- Μετατροπή των υπέρυθρων εικόνων σε αρχεια MATLAB, avi ή Bitmap και Παραγωγή διαγραμμάτων μεταβολής θερμοκρασιών σε πραγματικό χρόνο και δυνατοτητα αποθήκευσης δεδομένων μέτρησης σε αρχείο (data logging)

- Θερμική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, Ανάλυση στατικής εικόνας.

- Πολλαπλά σημεία, περιοχές μέτρησης μέγιστης, ελάχιστης και μέσης θερμοκρασίας,

- Ισόθερμες(άνω μίας θερμοκρασίας, κάτω μίας θερμοκρασίας και ζώνη θερμοκρασιών.

- Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, υπέρυθρου ραδιομετρικού (θερμική εικόνα με θερμοκρασίες) video. Δημιουργία αυτόματου γραφήματος θερμοκρασίας – χρόνου.

- Τηλεχειρισμός της κάμερας από τον υπολογιστή.

- Εύκολη και γρήγορη έξοδος δεδομένων σε πρωτόκολλα : AVI, BMP ή MatLab.

- Δημιουργία εικόνας από τη διαφορά θερμοκρασιών δύο διαδοχικών εικόνων.

- Μεταβαλλόμενος ρυθμός ταχύτητας ‘replay’.

- Δυνατότητα δημιουργίας συναρτήσεων χρήστη (custom function)

- Δημιουργία log files των μετρήσεων από οποιαδήποτε μετρητικά εργαλεία ή συναρτήσεις που έχετε δημιουργήσει

- ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Ο προμηθευτής θα αναλάβει, μετά την εγκατάσταση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας της θερμοκάμερας, την χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή  εκπαίδευση των χειριστών στη χρήση της κάμερας και του λογισμικού στις εγκαταστάσεις του αγοραστή, διάρκειας 3 ωρών από πιστοποιημένο θερμογράφο δευτέρου επιπέδου (Level II Thermographer).

- Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της κάμερας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παραλαβή.

- Η κάμερα θα λειτουργεί προσηλωμένη μέσω κατάλληλης βάσης σε σταθερό σημείο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Η τοποθέτηση σε κατάλληλο σταθερό σημείο θα πραγματοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ  ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2410684263.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής