ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔIEΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 17/2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 3-09-2010 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 8755 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 10-9-2010 10-9-2010 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΟΧΙ |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το   464/ 9-9-2010 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής  της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, προϋπολογισμού τριακόσιες χιλιάδες  ευρώ [ 300.000,00] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα [52] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

Περίληψη της παρούσης εστάλη στις 8-09-2010 στην Υπηρεσία επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 4-11-2010 | Πέμτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2009 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ A/A; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ; ΠΟΣΟΤΗΤΑ; ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23%. 1; ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ; 1; 11.900,00. 2; ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ; 1; 8.925,00. 3; ΒΟΥΤΥΡΟΜΗΧΑΝΗ; 1; 6.723,50. 4; ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1360X760X880MM; 1; 5.890,5. 5; ΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ; 1; 9.681,00. 6; ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΡΑΣ ΚΕΝΟΥ; 1; 50.000,00. 7; Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας με φασματογράφο Μάζας; 1; 90.000,00. 8; ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ; 1; 5.950. 9; ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RO ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ; 1; 20.230. ΣΥΝΟΛΟ; 209.300. ΚΩΔ.; ΕΙΔΟΣ; ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α; ΤΕΜΑΧΙΑ. 1; Υδατόλουτρο; 3.000; 1. 2; Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης; 10.000; 1. 3; Διοφμάλμιο στερεοσκόπιο; 7.000; 1. 4; Επιτραπέζια φυγόκεντρος; 6.000; 1. 5; Εργαστηριακό pH-μετρο; 1.000; 1. 6; Αναλυτικό ζυγό (240gr/4δεκ); 3.000; 1. 7; Διάφορες πιπέττες; 2500; 7. 8; Κλίβανο υγρής αποστείρωσης; 4.000; 1. 9; Οσμόμετρο; 5.000; 1. 10; Επωαστικό κλίβανο CO2 και συγκέντρωσης O2; 12.000; 1. 11; Επωαστικό κλίβανο CO2 και συγκέντρωσης O2 και Ν2; 12.000; 1. 12; Αναδευτήρα vortex; 600; 1. 13; Τράπεζες σπέρματος μεγάλης χωρητικότητας (τεμάχια 2); 2.000; 2. 14; Θάλαμος οριζόντιας νηματικής ροής (τεμάχια 2); 20.000; 2. 15; Πλάκα θερμαντική με ανακίνηση; 600; 1. 16; Θερμαντικά σώματα (heating block); 1.000; 1. 17; Αυτόματο πιπεταδόρο; 1.000; 1. Σύνολο; 90.700,00. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 9749 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  17/2010 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές  υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές  και για μέρος του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχον μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι

τροποποιήσεις του [ για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], επικυρωμένο

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων

τροποποιήσεων του [για Ο.Ε. και Ε.Ε.].

- στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     (ΤΕΙ /Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  17/2010 ).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 4-11- 2010).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων .

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη

« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος  το

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση των υλικών  όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς για το κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4.      Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των απαιτήσεων

του αναδόχου  σε οποιαδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος ισχύς της, θα είναι μέχρι της επιστροφής της από την αναθέτουσα αρχή που κάνει τον διαγωνισμό.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2010)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

11.Το ΤΕΙ Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του

διαγωνισμού  χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων

[ υποψηφίων αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος Ζωικής Παραγωγής  της  ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2010)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 300.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

Α.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ | 1 | 11.900,00 |
| 2 | ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ | 1 | 8.925,00 |
| 3 | ΒΟΥΤΥΡΟΜΗΧΑΝΗ | 1 | 6.723,50 |
| 4 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1360X760X880MM | 1 | 5.890,5 |
| 5 | ΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ | 1 | 9.681,00 |
| 6 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΡΑΣ ΚΕΝΟΥ | 1 | 50.000,00 |
| 7 | Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας με φασματογράφο Μάζας | 1 | 90.000,00 |
| 8 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ | 1 | 5.950 |
| 9 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RO ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 1 | 20.230 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 209.300 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: To συγκεκριμένο όργανο είναι κατάλληλο για την μέτρηση μιας από τις σημαντικότερες παραμέτρους ποιότητας των κρεάτων πάσης φύσεως που είναι το χρώμα το οποίο μεταβάλλεται κατά την αλλοίωση ή το σίτεμα του κρέατος. Θα αποτελέσει όργανο τόσο εκπαίδευσης όσο και έρευνας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το χρωματόμετρο θα πρέπει να είναι φορητό και να μπορεί να λειτουργήσει με μεγάλα τμήματα κρέατος.

Να μπορεί να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να μετακινείται και να διαθέτει κατάσταση χαμηλής ενέργειας όταν υπολειτουργεί.

Να φέρει λαβές από πλαστικό ή καουτσούκ.

Να μην είναι υπερβολικά βαρύ και να συνοδεύεται από βαλιτσάκι ασφαλείας για την φύλαξή του.

Να φέρει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο.

Να φέρει μεγάλη ψηφιακή οθόνη με ευδιάκριτους χαρακτήρες και σύμβολα η οποία να είναι περιστρεφόμενη.

Να επικοινωνεί με το χρήστη σε Αγγλική ή /και Ελληνική Γλώσσα.

Να λειτουργεί τουλάχιστον με την αρχή της ανάκλασης διαβάζοντας το χρώμα από την επιφάνεια του δείγματος.

Να φέρει ειδικό υποδοχέα συγκράτησης του δείγματος του κρέατος και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως ειδικά για κρέας και σχετική επιστημονική βιβλιογραφία ή περιγραφή/παραδείγματα εφαρμογών σε κρέας.

Να φέρει πηγή ΧΕΝΟΝ FLASH για να αυξάνει την ακρίβεια σε σκούρα δείγματα και σε τεχνητώς φωτιζόμενα.

Να χρησιμοποιεί σύστημα πολλαπλών μετρήσεων και εξαγωγής μέσου όρου.

Να φέρει στοιχεία φασμάτων στα 10 nm.

2. ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ 600 lit ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όλα τα μέρη που θα  έρχονται σε επαφή με το γάλα  πρέπει να είναι κατασκευασμένα:

Από ανοξείδωτο χάλυβα.

Να διαθέτει μεγάλο άνοιγμα λεκάνης για το γάλα.

Να  έχει δυο εξόδους για το γάλα και τα παράγωγα του.

Να στηρίζεται σε ανοξείδωτη βάση.

Να  είναι ρυθμιζόμενη στο ύψος με ποδαρικά.

Μονοφασικός

3. ΒΟΥΤΥΡΟΜΗΧΑΝΗ

Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Να έχει χωρητικότητα προϊόντος 20It.

Να έχει μέγιστη χωρητικότητα κάδου 70 It

Να διαθέτει εσωτερικά πτερύγια.

Να έχει σχήμα κατασκευής  πεντάπλευρο

Να διαθέτει ανοιγόμενη πόρτα για την έξοδο του προϊόντος.

Ισχύς κινητήρα :0,37 KW

Να στηρίζεται σε βάση ανοξείδωτη σε κοιλοδοκό 40x40 με κατάλληλες χλαπάτσες  για την πάκτωση του.

4. Ανοξείδωτο Αντισηπτικό Μηχάνημα διαστάσεων

1360x760x880mm

Το μηχάνημα  να αποτελείτε από δυο τμήματα:

a) Η βάση του τμήματος καθαρισμού των ποδιών να είναι κατασκευασμένη από:

Κοιλιακούς τετραγωνικής διατομής: 40x40mm x2mm

Σωλήνα; Φ30mm x 2mm - Φ20mm x 2mm

Λάμες: 7Οx3mm- 40 x 8 mm- 30 x 3mm- 35x 1.5mm-3mm Φύλλο lnox: 1350x250mm

Οι βούρτσες, για το καθαρισμό των παπουτσιών, να είναι από πλαστικό υλικό κατάλληλο για υγειονομική χρήση

β) Το δεύτερο τμήμα αφορά τον καθαρισμό των χεριών. Τα δυο αυτά τμήματα  να συνδέονται μεταξύ τους.

Η βάση του τμήματος καθαρισμού των χεριών να είναι κατασκευασμένη υπό: κοιλοδοκούς τετραγωνικής διατομής 40x 40mm x 2 mm» όπου πάνω σε αυτή να τοποθετηθεί: μια κατασκευή από φύλλο lnox 550 x 4ΟΟ x155mm που να έχει στο πάνω μέρας μια γούβα για την απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό υγρό και στο κάτω μέρος χώρο αποθήκευσης του υγρού.

Η κατασκευή αυτή να τοποθετηθεί κάθετα πάνω στην βάση.

Η Λειτουργία αυτών των τμημάτων να γίνεται  πνευματικά.

a) Οι βάσεις, καθώς και τα στηρίγματα να γίνουν σε κέντρο κοπής μετάλλων LASER.

b) Η συγκόλληση των βάσεων και τα ποδαράκια να γίνουν με τη κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης.

c) Οι βάσεις να λειανθούν με κατάλληλα λειαντικά μέσα.

d) Ολόκληρη η μηχανή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας ΑlSl 304

5. ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ

Διαστάσεων: 2000mm x1000 mm x 800mm

Κατασκευασμένος από πάνελ διογκωμένης πολυουρεθάνης και τα τοιχώματα του να είναι εσωτερικά και εξωτερικά καλυμμένα με χάλυβα lnox AlSl 304.

Η θέρμανση του θαλάμου να γίνεται με τη χρήση αντιστάσεων ισχύς 4 KW τοποθετημένων στο πίσω μέρος του θαλάμου σε ειδικές βάσεις και καλυμμένες με ειδικό ανοξείδωτο καπάκι.

Η θέρμανση του θαλάμου να επιτυγχάνεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κυκλοφορία θερμού αέρα με τη χρήση δυο ανεμιστήρων.

Ο θάλαμος να στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια.

Η πόρτα του να  επιτρέπει τη διαφάνεια του περιεχομένου του θαλάμου και να είναι εφοδιασμένη με θερμομονωτικά λάστιχα για την απόλυτη στεγανοποίηση στο κλείσιμο.

Ο έλεγχος της Θερμοκρασίας  να γίνεται με ψηφιακά θερμόμετρα.

Να υπάρχει εσωτερικός φωτισμός.

Για την αποθήκευση γιαουρτιών να υπάρχουν ειδικά διάτρητα ράφια ανοξείδωτα με τρία διαφορετικά χωρίσματα.

Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών μερών του συστήματος να γίνεται από ανοξείδωτα πίνακα.

Όλα τα  ηλεκτρικά  μέρη του πίνακα ελέγχου να είναι πιστοποιημένου τύπου και κατασκευαστή.

6. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΡΑΣ ΚΕΝΟΥ

Η συσκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ΙΝΟΧ 316.

Να είναι σφαιρικής γεωμετρίας και με διπλό τοίχωμα δηλαδή σφαιρική διπλοπύθμενη.

Θα πρέπει να διαθέτει ανάδευση τύπου πτερυγίων ή anchor με ηλεκτροκινητήρα ικανό να ανταποκριθεί σε ανάδευση ιξωδών τροφίμων μέχρι και 65% στερεά.

Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει αντλία κενού ικανή να επιτρέψει ,δημιουργώντας την ανάλογη υποπίεση, βρασμό στους 60 ˚C .

Nα διαθέτει ικανότητα εξάτμισης τουλάχιστον 200 λίτρα / ώρα

Η θέρμανση του περιεχομένου της ημικυκλικής σκάφης της συσκευής θα πρέπει να επιτυγχάνεται με χρήση αναλόγου μεγέθους ηλεκτρικής αντίστασης που θα είναι εμβαπτισμένη σε υγρό μεταφοράς θερμότητας στον εξωτερικό μανδύα της συσκευής.

Θα πρέπει να επιτρέπει φόρτωση αρχικού προϊόντος τουλάχιστον 250 λίτρα.

Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εκκένωσης στο κάτω μέρος της ή ανάλογο μηχανισμό που να μπορεί να πραγματοποιήσει εύκολη εκκένωση μετά το πέρας της συμπύκνωσης.

Θα πρέπει να διαθέτει Πίνακα Ηλεκτρονικού ελέγχου για την φιλική προς το χρήστη λειτουργία της και για την παρακολούθηση της πίεσης και θερμοκρασίας της συμπυκνώσεως.

7. ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ

Γενική περιγραφή: Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας, πλήρες με σύστημα αυτόματης δειγματοληψίας και σύστημα ελέγχου με υπολογιστή και κατάλληλο λογισμικό για έλεγχο του οργάνου. Να αποτελεί ενιαίο σύνολο συνιστάμενο από τα παρακάτω μέρη:

Α. ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Να διαθέτει κλίβανο χωρητικότητας δύο στηλών, με προγραμματισμό θερμοκρασίας σε 20 τουλάχιστον ανεξάρτητα στάδια ανόδου ή και καθόδου και αντίστοιχα ισόθερμα, έως 450 oC.

Πραγματική ταχύτητα θέρμανσης έως και 120-140°C/min και χρόνος ψύξης από τους 450°C στους 50°C  4min ή μικρότερος.

Να διαθέτει έναν εισαγωγέα δείγματος split/splitless capillary, με septum purging και ρύθμιση πίεσης, τουλάχιστον έως και 150psi με βήμα 0.001psi και ροή έως και 1000ml/min.

Να διαθέτει σύστημα εύκολης και γρήγορης αλλαγής του liner  χωρίς χρήση εργαλείων.

Να μπορεί να δεχθεί septum low bleed,  διάρκειας ζωής τουλάχιστον 2000 ενέσεων.

Ηλεκτρονικός προγραμματισμός όλων ανεξαιρέτως των πιέσεων και ροών του οργάνου. Η ρύθμιση της πίεσης να γίνεται με βήμα 0.001psi ή μικρότερο.

Να έχει ικανότητα αντιστάθμισης ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίας και προγραμματισμού της πίεσης και της ροής σε ως τρία στάδια μεταβολής / τέσσερα πλατώ.

Δυνατότητα λειτουργίας κλειδώματος του χρόνου έκλουσης.

Να έχει δυνατότητα επέκτασης των πνευματικών μερών για λειτουργίες αναστροφής της ροής (backflush), χρωματογραφίας δύο διαστάσεων και GC x GC

Να είναι κατάλληλος και για την τεχνική fast GC και fast GC/MS. Να δοθούν σχετικά στοιχεία.

Να διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οθόνη με ενσωματωμένες λειτουργίες διαγνωστικών και  μηνυμάτων έγκαιρης συντήρησης.

Nα έχει δυνατότητα  επέκτασης με δύο επιπλέον ανιχνευτές  (FID, ECD) με το μικρότερο δυνατό όριο ανίχνευσης και να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης συλλειτουργίας του MS με τους δύο επιπλέον ανιχνευτές.

Επίσης να έχει ικανότητα επέκτασης με κάθε είδους ανιχνευτή: micro-ECD, NPD, FPD, TCD, PFPD, SCD, NCD, ΑED.

Θα εκτιμηθεί θετικά η ικανότητα διάθεσης στηλών του ίδιου κατασκευαστή του αεριοχρωματογράφου

Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη με τα εξής χαρακτηριστικά:

Να διαθέτει ταχύτητα εισαγωγής δείγματος 100μL/s (με σύριγγα 10μl) ή μεγαλύτερη.

Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία (όχι πνευματική), να εκτελεί πολλαπλές εκπλύσεις από ένα ή δύο διαλύτες και να έχει δυνατότητα χρονικά προγραμματιζόμενης δειγματοληψίας δείγματος.

Να λειτουργεί με κάθε τύπου συνδυασμό εισαγωγέα του βασικού αεριoχρωματογράφου και τριχοειδούς στήλης (π.χ on-column εισαγωγέα και στήλη 250 ή 320 μm).

Να έχει ικανότητα λειτουργίας με την τεχνική ambient headspace.

Ελάχιστος όγκος εισαγόμενου δείγματος: 0,1μL.

Η σύριγγα του αυτόματου εισαγωγέα να είναι μόνιμα ευθυγραμμισμένη πάνω από τον εισαγωγέα του βασικού αεριοχρωματογράφου.

Δυνατότητα επέκτασης με δεύτερο αυτόματο εισαγωγέα δείγματος και δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής δείγματος στους δύο εισαγωγείς για εφαρμογές συγκριτικής χρωματογραφίας.

Να είναι πλήρως προγραμματιζόμενος και ελεγχόμενος τόσο από το λογισμικό όσο και από το πληκτρολόγιο της βασικής μονάδας.

Β. ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ

Φασματογράφος μάζας τύπου πραγματικού τετραπόλου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Φασματομετρικός ανιχνευτής μάζας, ο οποίος να είναι πραγματικό τετράπολο, με τέσσερις (4) υπερβολικές ράβδους ή ραβδώσεις με επίστρωση ευγενούς μετάλλου (π.χ. χρυσού, πλατίνας, κ.λ.π.). Δεν είναι αποδεκτά υποκατάστατα τετραπόλου όπως περιστροφικής ή άλλης παγίδος ιόντων, εσωτερικού ή εξωτερικού ιονισμού.

Περιοχή μαζών : 2 έως τουλάχιστον 1030 ΑΜU, με παρουσίαση της μάζας κάθε fragment ανά 0,1 AMU.

Δυναμική περιοχή: 106 ή καλύτερη.

Πηγή Ιονισμού ΕΙ (Εlectron Impact) επιλεγόμενη τουλάχιστον από  5 έως 240 eV. Να διαθέτει απαραιτήτως δύο (2), τουλάχιστον τριχοειδή (filaments), έτσι ώστε όταν καταστρέφεται το ένα να υπάρχει αμέσως διαθέσιμο το άλλο.

Ευαισθησία: Ίση ή καλύτερη από 1pg OFN με S:N 200:1 με He και 100:1 με H2 (EI, scan, 50-300amu, στήλη 30m x 0.25mm).

Να αναφερθούν οπωσδήποτε οι συνθήκες μέτρησης της ευαισθησίας.

Nα μπορεί να δεχθεί πηγή θετικού και αρνητικού χημικού ιονισμού (PCI, NCI),

διαθέτοντας ευαισθησία για PCI ίση ή καλύτερη από 100pg BZP με λόγο σήματος προς θόρυβο 500:1 (αμμωνία, τεχνική scan)  και για NCI ίση ή καλύτερη από 200fg OFN με λόγο σήματος προς θόρυβο 300:1 (αμμωνία, τεχνική scan).

Nα έχει δυνατότητα λήψης φασμάτων ΕΙ με πηγή CI

Να έχει σταθερότητα άξονα μάζας ±0.10 amu / 48 hours ή καλύτερη.

Να διαθέτει απαραιτήτως ως ανιχνευτή off axis ηλεκτρονικό πολλαπλασιαστή δυνόδου υψηλής ενέργειας, HED (=High Energy Dynode) και το horn του HED να αντικαθίσταται εύκολα .

Σύστημα φακών εισόδου για την προστασία του τετραπόλου.

Με ελεγχόμενη θερμοκρασία της πηγής ιονισμού, της γραμμής μεταφοράς και του τετραπόλου. Η θερμοκρασία της πηγής ιονισμού να ρυθμίζεται τουλάχιστον ως 350°C και να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από στερεό αδρανές υλικό.

H θερμοκρασία του τετραπόλου να ρυθμίζεται ανεξάρτητα ως τουλάχιστον 200°C.

Πραγματική, χρονικά προγραμματιζόμενη λειτουργία "Παρατηρήσεως Μεμονομένων Ιόντων" (SIM=Selected Ion Monitoring), για έως και 90-100 τουλάχιστον ομάδες των 50-60 ιόντων, ταυτοχρόνως.

Να διαθέτει την καλύτερη δυνατή επαναληψιμότητα χρόνων κατακράτησης:    0.0015min ή καλύτερη για 1pg Octafluoronaphtalene (OFN).

Nα υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσβασης και απόσπασης όχι μόνο της πηγής, των filaments και των φακών, αλλά και του ανιχνευτή HED και του αναλυτή μάζας σε λιγότερο από δύο (2) λεπτά, χωρίς χρήση εργαλείων.

Να διαθέτει παράθυρο οπτικής παρατήρησης της σύνδεσης της στήλης με τη γραμμή μεταφοράς, της  πηγής, των filaments και των ηλεκτρικών συνδέσεων.

Να έχει δυνατότητα αλλαγής της στήλης και συντήρησης του εισαγωγέα χωρίς διακοπή του κενού.

Να διαθέτει μία μόνο στροβιλομοριακή αντλία ικανότητας τουλάχιστον 260L/min ακολουθούμενη από μία κατάλληλη μηχανική αντλία και να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου (Μοnitoring) και παρουσίασης της πιέσεως στον θάλαμο ανάλυσης.

Να έχει δυνατότητα υποκατάστασης της μηχανικής αντλίας από κατάλληλη oil free αντλία.

Nα έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε GC/MS/MS

Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Λογισμικό κατάλληλο για τον προγραμματισμό και πλήρη έλεγχο του συστήματος και για φασματοσκοπία μάζας, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Λογισμικό σε Windows XP ή αντίστοιχο λειτουργικό, κατάλληλο για πλήρη προγραμματισμό και έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των λειτουργιών του συστήματος, και ειδικότερα του χρωματογράφου, του φασματογράφου μάζας, του αυτόματου δειγματολήπτη, εκτυπωτή, κ.τ.λ..

Να έχει την ικανότητα υποστήριξης του συστήματος ως ανεξάρτητου αέριου χρωματογράφου με διάφορους ανιχνευτές (FID, ECD, NPD, TCD).

Να έχει ικανότητα αυτόματου συντονισμού (autotune) με BFB και DFTPP για όλους τους τρόπους λειτουργίας: EI, PCI, NCI.

Να έχει δυνατότητα  ηλεκτρονικού ελέγχου όλων ανεξαιρέτως των ροών, ακόμη και των αερίων αντίδρασης του χημικού ιονισμού.

Να έχει ικανότητα ταυτόχρονης λήψης έως τεσσάρων σημάτων και ικανότητα (χωρίς περαιτέρω επέκταση) υποστήριξης και δεύτερου συστήματος GC/MS ή και GC.

Να έχει ικανότητα αυτοματοποιημένου SIM set up και ταυτόχρονης λήψης σήματος SIM/scan σε μία ανάλυση (ένα run).

Nα έχει ικανότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς μεθόδων.

Να έχει οπωσδήποτε ικανότητα κλειδώματος του χρόνου κατακράτησης των διαχωριζόμενων ουσιών για μεταφορά μεθόδων μεταξύ διαφορετικών ανιχνευτών (π.χ. FID, MS κ.τ.λ.) και μεταξύ διαφορετικών μονάδων GC ή GC/MS.

Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή Οίκο σε σχέση με την παραπάνω δυνατότητα, ούτως ώστε να εκτιμηθεί ως προς την πληρότητα, την αποδοτικότητα και την ευχρηστία της.

Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεταφοράς μεθόδων με την παραπάνω τεχνική από και προς το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μονάδων GC, εγκατεστημένων στον Ελληνικό χώρο.

Να συνοδεύεται από βάση δεδομένων NIST τελευταίας έκδοσης.

Nα συνοδεύεται από φασματικές βάσεις δεδομένων, στηριζόμενων στην τεχνική κλειδώματος του χρόνου κατακράτησης.

Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το σύστημα και εκτυπωτή laser.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ουσιώδης προϋπόθεση του συστήματος είναι όλες οι βασικές μονάδες (Χρωματογράφος, Φασματογράφος Μάζας, Αυτόματος δειγματολήπτης / Λογισμικό), να αποτελούν προϊόντα ενός και του αυτού κατασκευαστικού Οίκου. Το διαχωριστικό μέρος του συστήματος να είναι απαραιτήτως όργανο γενικής αναγνώρισης και αποδοχής στον χώρο του επιστημονικού εξοπλισμού (να δοθούν σχετικά στοιχεία).

Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO και τα προσφερόμενα είδη κατά CE σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη θα συνεκτιμηθεί αν ο κατασκευαστής είναι  αναγνωρισμένος διεθνώς και στην Ελλάδα με αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης παρόμοιων συστημάτων, εκπαίδευσης και με αξιόπιστη λειτουργία σε συστήματα αέριας χρωματογραφίας- φασματογραφίας μάζας. Να κατατεθούν σχετικά στοιχεία.

Το προσφερόμενο GC/MS να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου.

Να διασφαλίζεται δεκαετής τουλάχιστον πλήρης χρήση και αξιοποίηση του προσφερόμενου οργάνου και το όργανο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένος κατά ISO, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίησή του σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει.

Να κατατεθούν προς αξιολόγηση πλήρη στοιχεία για την οργάνωση – υποδοχή ως και τα προσόντα του προσωπικού υποστήριξης του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όλο συγκρότημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του και στην ανάπτυξη των μεθόδων που ενδιαφέρουν το εργαστήριο μας.

Ειδικότερα κατά την αρχική του λειτουργία το όργανο θα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο σε πλήρη λειτουργία και με κατάλληλη στήλη για διεξαγωγή ανάλυσης λιπαρών οξέων.

Επιπλέον να συνοδεύεται  από:

Μία επιπλέον τριχοειδή στήλη της επιλογής μας

Πλήρες σύστημα φίλτρων καθαρισμού αερίων & φιάλης ηλίου με το μανόμετρο.

50 septa

5 Liners

10 ferrules

Να διατεθούν πλήρη εγχειρίδια λειτουργίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μια προς μια, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφώς από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή.

8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ : Το εν λόγω μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Εργαστηρίου της Μελισσοκομίας τόσο για διδασκαλία των προπτυχιακών σπουδαστών αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς για παραγωγή κρέμας α’ ύλης ζωοτροφών.

Θα πρέπει να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

1)Σκελετό που να αποτελείται από γαλβανισμένους κοιλοδοκους 40mm x 40mm.

οι διαστάσεις του μηχανήματος είναι 1.00m υψος 1.30m μηκος και 0.50m πλάτος τουλάχιστον

2) η διαδικασία παραγωγής κρέμας(βανίλιας) να γίνεται μέσα σε ένα σύστημα που αποτελείται από 2  σωλήνες inox 316.στην εσωτερική υπάρχει ένας ατέρμονης κοχλίας διπλής αρχής φ40 τουλάχιστον  inox 316 που κτυπάει και προωθεί το σιρόπι και στην εξωτερική μπαίνει νερό  που να ψύχει το σιρόπι και από τους 118 βαθμούς πέφτει στην έξοδο στους 45.

3) η κίνηση να δίνεται μέσω ηλεκτροκινητήρα τριφασικού 380 v  50 hz, 2.2 kw  1420 στροφών τουλάχιστον ο οποίος μέσω μιας τροχαλίας 2 αυλακιών να δίνει κίνηση με ιμάντες στην τροχαλία του ατέρμονα κοχλία.

4) το καζάνι είναι χωρητικότητας 200kg τουλάχιστον δηλαδή χωρητικότητας 3 τσουβαλιών ζάχαρης συν το νερό που χρειάζεται αναλογικά και κατασκευασμένο από inox 316 στην περιοχή δημιουργίας σιροπιού και λαμαρίνα γαλβάνιζε στο θόλο του φλόγιστρου

5)Να θερμαίνεται με ειδικό φλόγιστρο

6)Να διαθέτει όλα τα μέτρα ασφαλείας, δηλ. θερμικό, και απαραίτητα πιστοποίηση CE.

9. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RO ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ : H συγκεκριμένη πειραματική μονάδα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων της γαλακτοκομίας για επίδειξη της τεχνολογίας συμπύκνωσης σε υψηλό βαθμό διάφορων ζωικών προϊόντων με βάση το γάλα (π.χ. νωπό γάλα, κρέμα ή τυρόγαλα). Πρόκειται επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς.

Θα πρέπει να φέρει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

Nα είναι δισκοειδούς μορφολογίας

Να είναι σχεδιασμένη για λειτουργία από 120-200 bar πίεση

Να μπορεί να φέρει δισκοειδείς μεμβράνες.

Να φέρει την απαραίτητη αντλία υψηλής πίεσης.

Να έχει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και προστασίας των χειριστών και να διαθέτει CE πιστοποίηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

| ΚΩΔ. | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υδατόλουτρο | 3.000 | 1 | 3.000 |  |
| 2 | Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | 10.000 | 1 | 10.000 |  |
| 3 | Διοφμάλμιο στερεοσκόπιο | 7.000 | 1 | 7.000 |  |
| 4 | Επιτραπέζια φυγόκεντρος | 6.000 | 1 | 6.000 |  |
| 5 | Εργαστηριακό pH-μετρο | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 6 | Αναλυτικό ζυγό (240gr/4δεκ) | 3.000 | 1 | 3.000 |  |
| 7 | Διάφορες πιπέττες | 357 | 7 | 2.500 |  |
| 8 | Κλίβανο υγρής αποστείρωσης | 4.000 | 1 | 4.000 |  |
| 9 | Οσμόμετρο | 5.000 | 1 | 5.000 |  |
| 10 | Επωαστικό κλίβανο CO2 και συγκέντρωσης O2 | 12.000 | 1 | 12.000 |  |
| 11 | Επωαστικό κλίβανο CO2 και συγκέντρωσης O2 και Ν2 | 12.000 | 1 | 12.000 |  |
| 12 | Αναδευτήρα vortex | 600 | 1 | 600 |  |
| 13 | Τράπεζες σπέρματος μεγάλης χωρητικότητας (τεμάχια 2) | 1.000 | 2 | 2.000 |  |
| 14 | Θάλαμος οριζόντιας νηματικής ροής (τεμάχια 2) | 10.000 | 2 | 20.000 |  |
| 15 | Πλάκα θερμαντική με ανακίνηση | 600 | 1 | 600 |  |
| 16 | Θερμαντικά σώματα (heating block) | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 17 | Αυτόματο πιπεταδόρο | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
|  |  |  | Σύνολο | 90.700,00 € |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ 1Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ

Να είναι ηλεκτρονικά θερμαινόμενο και ελεγχόμενο με θερμοστάτη

Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι

Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 5ο έως 95ο C

Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας

Να έχει σύστημα ανακίνησης και βαλβίδα παροχέτευσης του υγρού

Να έχει εξωτερικό θερμόμετρο συνεχούς ενδείξεως για συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας

Να έχει χωρητικότητα 14 λίτρα

Να είναι ψηφιακό

Η ακρίβεια του θερμοστάτη να είναι καλύτερη του 0,1ο C

Να λειτουργεί σε 220V και 50/60 Hz

Θήκη babyflasks τουλάχιστον 10 θέσεων

Θήκη σωλήνων τουλάχιστον 30 θέσεων

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 3.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 2ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ

Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή, θερμαινόμενη βάση (εύρος 20-45˚C) και ιστολογική πλάκα.

Να συνοδεύεται από αιμοκυττόμετρο Neubauer.

Να φέρει ρυθμιστή, ενσωματωμένο φωτιστικό σύστημα, ρύθμιση αντίθεσης φάσης και φίλτρο παρατήρησης.

Η χρησιμοποιούμενη λυχνία να είναι αλογόνου 6V/15-30W που λειτουργεί από μετασχηματιστή σταθερού τύπου 220 V.

Οι μηχανισμοί εστίασης και σάρωσης να είναι εργονομικά σχεδιασμένοι. Να φέρει ζεύγος προσοφθαλμίων ρυθμιζόμενων χωριστά.

Να φέρει αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο άπειρο, επίπεδους (PLAN), με πλήρη χρωματική διόρθωση, μεγάλη φωτεινότητα, ευκρίνεια, διακριτική ικανότητα, με μεγάλη απόσταση εργασίας: 10x/0.25, 20x/0.45, 40x/0.65 και  100x/1.25 καταδυτικός. Η απόσταση εργασίας να αναγράφεται σε κάθε φακό.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 10.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 3ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ  ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ

Να είναι συνεχούς μεγέθυνσης με λόγο 6:1 (0,64 – 4x)

Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 450 και ρύθμιση της ανισομετρίας του παρατηρητή

Να συνοδεύεται από την πηγή προσπίπτοντος φωτισμού 6V – 15W αλογόνου και διερχόμενου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης καθώς και διακόπτη για την ταυτόχρονη ή ανεξάρτητη λειτουργία

Να συνοδεύεται από βάση διερχόμενου φωτισμού

Να συνοδεύεται από ένα ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 10x με FN22 και διάμετρο πεδίου από 32mm έως 5.5mm και με απόσταση εργασίας >110mm

Να συνοδεύεται από αντικειμενικό φακό 1x και να φέρει ένδειξη μεγέθυνσης

Να δύναται να δώσει με εναλλαγή των προσοφθάλμιων και αντικειμενικών φακών μεγεθύνσεις 3,3-240

Να φέρει κίονα για την κάθετη μετακίνηση του στερεοσκοπίου τουλάχιστον 250mm

Να έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε IVF cabinet

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 7.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 4ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ

Να είναι επιτραπέζια και κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό σε χημικά και να λειτουργεί σε τάση 220 V

Η μέγιστη ταχύτητα να είναι μέχρι 5.000 rpm.

Η χωρητικότητά της να είναι τουλάχιστον 120 ml..

Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με ρύθμιση τουλάχιστον από 0 έως 30 λεπτά.

Να διαθέτει σύστημα φρένου με αναλογικό έλεγχο.

Να διαθέτει κινητήρα συνεχούς ρεύματος (DC) υψηλής ροπής.

Να έχει τη δυνατότητα να φέρει ποικιλία κεφαλών, κατάλληλες να δεχτούν δοκιμαστικούς σωλήνες διαφόρων χωρητικοτήτων (5ml, 10ml,15ml).

Να διαθέτει διπλό σύστημα ασφαλείας κλειδώματος της πόρτας. Η πόρτα να μην ανοίγει κατά την διάρκεια της φυγοκέντρησης, ενώ όταν είναι ανοιχτή να μην μπορεί να ξεκινήσει η φυγοκέντρηση.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 6.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 5ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ pH-ΜΕΤΡΟ

Το εύρος μέτρησης pH/ θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον από: 0,00 έως 14,00 pH / 0,0 έως 100,00 C

Η διακριτική ικανότητα pH/ θερμοκρασίας να είναι: 0,01 pH / 0,1 C

Η ακρίβεια pH/ θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον:  0,01 pH/  0,5 C

Να δύναται να πραγματοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση.

Να περιλαμβάνεται το ηλεκτρόδιο μέτρησης pH, μπράτσο στήριξης ηλεκτροδίου, αισθητήρα θερμοκρασίας, δύο (2) ρυθμιστικά διαλύματα βαθμονόμησης και υγρό συντήρησης ηλεκτροδίου.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 1.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 6ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΖΥΓΟ  (240gr/4 δεκαδ.)

Το μέγιστο βάρος ζύγισης να είναι 240 gr

Η ακρίβεια ζύγισης να είναι 0.1 mg

Δίσκος ζύγισης διαμέτρου τουλάχιστον 100 mm

Να έχει δυνατότητα λήψη απόβαρου σε όλη την κλίμακα.

Η γραμμικότητα να είναι  ±0,2 mg

Ο χρόνος σταθεροποίησης να είναι λιγότερος από 5/6 sec.

Να έχει δυνατότητα για αυτόματη βαθμονόμηση (calibration) σε όλη την κλίμακα.

Να φέρει ένδειξη On / Off..

Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση.

Να είναι στιβαρή και εργονομική κατασκευή που να τον καθιστά ιδανικό για σκληρή χρήση.

Να διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής ευκρίνειας, τουλάχιστον 7 ψηφίων.

Να διαθέτει τη δυνατότητα μέτρησης τεμαχίων..

Να φέρει προστατευτικό διαφανές κάλυμμα.

Ρεύμα λειτουργίας 220 V / 50 Hz.

Να φέρει κατάλληλο τροφοδοτικό για την λειτουργία του.

Να ακολουθείται από σύστημα οριζοντίωσης (αλφάδι) με οπτική ένδειξη.

Να διαθέτει κατάλληλο ρυθμιστή οριζοντίωσης.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 3.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 7Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΠΙΠΕΤΤΕΣ

Να διαθέτουν υψηλής ακρίβειας μικρομετρικό μηχανισμό

Να έχουν κατασκευή ανθεκτική στα οξέα

Να έχουν τη ικανότητα να αντέχουν σε συνθήκες αποστείρωσης

Να διαθέτουν μηχανισμό απόρριψης του tip

Να διαθέτουν μηχανισμό αυτοκλειδώματος της εκάστοτε επιθυμητής ρύθμισης

Να έχουν ελάχιστη απαίτηση συντήρησης

Να διαθέτουν πιστοποιητικό βαθμονόμησης

Να προσφερθεί βάση συγκράτησης των πιπεττών

Το σετ να αποτελείται από μονοκάναλες πιπέττες για τις κάτωθι περιοχές όγκου:

0,1 έως 2 μl

0,5 έως 10 μl

2 έως 20 μl

10 έως 100 μl

20 έως 200 μl

100 έως 1000 μl

Πιπέττα γυάλινη συγκράτησης και μεταφοράς ωαριών και εμβρύων, ειδική για χρήση σε εφαρμογές σε περιοχές της in vitro γονιμοποίησης, καλλιέργειας εμβρύων, μεταφοράς εμβρύων από διάλυμα σε διάλυμα και κρυοδιατήρησης, με αντάπτορα για σύνδεση με σύριγγα Luer και με σωλήνωση για σύνδεση με το στόμα.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 2.500 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 8Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Θάλαμος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel)

Θερμαντήρας (αντίσταση) καλυμμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, ανθεκτικός στις φθορές και διάβρωση

Με χρονοδιακόπτη, ο οποίος τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν η πίεση/θερμοκρασία του θαλάμου αποκτήσει την επιθυμητή τιμή, μέχρι και τον τερματισμό του προγράμματος αποστείρωσης

Έλεγχος του κύκλου αποστείρωσης από σύστημα μικροεπεξεργαστή

Ποιοτικά στάνταρτ ασφαλείας: CE, EMC

Κατάλληλος για αποστείρωση θερμοάντοχων πλαστικών, μεταλλικών εργαλείων, υαλικών, υγρών και στερεών υλικών

Να έχει διακόπτη υπερθέρμανσης – θερμοστάτης ασφαλείας

Να έχει βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα εξαερισμού

Να έχει βαλβίδα εκτόνωσης επείγουσας ανάγκης

Κάλυμμα θαλάμου με μπουλόνι και σύστημα ασφαλείας

Να έχει μανόμετρο ελέγχου πίεσης

Χωρητικότητα θαλάμου αποστείρωσης τουλάχιστον 30 λίτρα

Μέγιστο όριο θερμοκρασίας: 1400C

Πίεση λειτουργίας από 1,2 έως 1,5 kg/cm2

Θερμοκρασία λειτουργίας: 120-122 0C

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 4.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ: 9Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΜΟΜΕΤΡΟΥ

Κρυοσκοπικό οσμόμετρο, κατάλληλο για τον προσδιορισμό της οσμοτικής συγκέντρωσης σε κάθε τύπου υδατικού διαλύματος

Λειτουργία πλήρως ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή με αυτόματη βαθμονόμηση

Απαιτούμενος όγκος δείγματος  τουλάχιστον 30 μl

Χρόνος μέτρησης σε 1 min

Επαναληψιμότητα ± 0,5% (ή μεγαλύτερη τιμή)

Ψηφιακή ένδειξη

Περιοχή μέτρησης: 0-3000 mOsmol/Kg σε όλη την περιοχή

Ψύξη δείγματος με ψύξη ακίδας κρυστάλλωσης από δύο ανεξάρτητα ηλεκτρονικά συστήματα Peltier

Δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης σε δύο σημεία: 0 mOsmol/Kg (με αποσταγμένο νερό) και 300 mOsmol/Kg (με πρότυπο διάλυμα)

Σύστημα αυτοδιάγνωσης

Αυτόματη ανίχνευσης στιγμιαίας κρυστάλλωσης ή έλλειψη κρυστάλλωσης του δείγματος

Έξοδος για σύνδεση με Η/Υ

Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος: 10-35 0C

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 5.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 10Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ CO2 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ο2

Οι λειτουργίες του κλιβάνου να ελέγχονται μέσω μικροεπεξεργαστή και μέσω οθόνης επαφής δέχεται εντολές και δίνει πληροφορίες

Σχεδιασμός κλιβάνου ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανάπτυξης ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Επίσης να διαθέτει πρόγραμμα εύκολης και αυτόματης απολύμανσης του θαλάμου (900C)χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί κάποιο κομμάτι του κλιβάνου. Η διαδικασία απολύμανσης να παρακολουθείται στην ενσωματωμένη οθόνη.

Να υπάρχει ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας για τη συγκέντρωση CO2 και ανιχνευτής θερμοκρασίας

Ο θάλαμος να είναι εφοδιασμένος με ανεμιστήρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και υγρασίας και ανάδευση του CO2

Το δάπεδο του θαλάμου να έχει μετατραπεί σε δεξαμενή νερού για τη διατήρηση της υγρασίας 95% ± 3%, με ειδικό αισθητήρα για έλεγχο του ύψους του  νερού με παρουσίαση στην οθόνη λειτουργίας

Ο θάλαμος να έχει κατασκευαστεί εργονομικά που δεν επιτρέπει το σχηματισμό ή την συμπύκνωση υδρατμών στην οροφή και τα πλαϊνά τοιχώματα

Εύκολος καθαρισμός θαλάμου, εσωτερικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Εύρος θερμοκρασίας από +30C άνω της θερμοκρασίας δωματίου έως +550C και συγκέντρωση CO2 από 0-20%, ακρίβεια ±0,10C

Με πολύ μικρό χρόνο αποκατάστασης συνθηκών μετά το άνοιγμα της πόρτας: περίπου 15 λεπτά για τη υγρασία, 10 λεπτά για τη θερμοκρασία και 5 λεπτά για το CO2

Ανεξάρτητη, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη προστασία από υπερθέρμανση

Χωρητικότητα επωαστικού κλιβάνου τουλάχιστον 130 λίτρα

Δυνατότητα ενδείξεων για τυχόν προβλήματα ή βλάβες του κλιβάνου με οπτικουαστικό   σύστημα συναγερμού για έλεγχο της θερμοκρασίας/CO2

Με σύστημα που βαθμονομεί και πιστοποιεί την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μετρητικών συστημάτων

Με γυάλινη εσωτερική πόρτα για την καλύτερη απομόνωση των δειγμάτων που επωάζονται

Με τουλάχιστον 3 ράφια εργασίας, από ανοξείδωτο χάλυβα

Η θερμοστάτηση να γίνεται με μανδύα αέρα (air jaket) καινούργιας τεχνολογίας

Η εξωτερική μεταλλική πόρτα να είναι θερμαινόμενη

Η μέτρηση και ο έλεγχος του CO2 να γίνεται με ανιχνευτή TCD (θερμικής αγωγιμότητας) και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στον κλίβανο

Με μετρητή για μέτρηση O2 από 1-21% O2 ή 5-90% O2 κατ’επιλογή

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 12.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 11Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ CO2 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ο2 ΚΑΙ Ν2

Οι λειτουργίες του κλιβάνου να ελέγχονται μέσω μικροεπεξεργαστή και μέσω οθόνης επαφής δέχεται εντολές και δίνει πληροφορίες

Σχεδιασμός κλιβάνου ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανάπτυξης ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Επίσης να διαθέτει πρόγραμμα εύκολης και αυτόματης απολύμανσης του θαλάμου (900C)χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί κάποιο κομμάτι του κλιβάνου. Η διαδικασία απολύμανσης να παρακολουθείται στην ενσωματωμένη οθόνη.

Να υπάρχει ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας για τη συγκέντρωση CO2 και ανιχνευτής θερμοκρασίας

Ο θάλαμος να είναι εφοδιασμένος με ανεμιστήρα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και υγρασίας και ανάδευση του CO2

Το δάπεδο του θαλάμου να έχει μετατραπεί σε δεξαμενή νερού για τη διατήρηση της υγρασίας 95% ± 3%, με ειδικό αισθητήρα για έλεγχο του ύψους του  νερού με παρουσίαση στην οθόνη λειτουργίας

Ο θάλαμος να έχει κατασκευαστεί εργονομικά που δεν επιτρέπει το σχηματισμό ή την συμπύκνωση υδρατμών στην οροφή και τα πλαϊνά τοιχώματα

Εύκολος καθαρισμός θαλάμου, εσωτερικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Εύρος θερμοκρασίας από +30C άνω της θερμοκρασίας δωματίου έως +550C και συγκέντρωση CO2 από 0-20%, ακρίβεια ±0,10C

Με πολύ μικρό χρόνο αποκατάστασης συνθηκών μετά το άνοιγμα της πόρτας: περίπου 15 λεπτά για τη υγρασία, 10 λεπτά για τη θερμοκρασία και 5 λεπτά για το CO2

Ανεξάρτητη, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη προστασία από υπερθέρμανση

Χωρητικότητα επωαστικού κλιβάνου τουλάχιστον 130 λίτρα

Δυνατότητα ενδείξεων για τυχόν προβλήματα ή βλάβες του κλιβάνου με οπτικουαστικό   σύστημα συναγερμού για έλεγχο της θερμοκρασίας/CO2

Με σύστημα που βαθμονομεί και πιστοποιεί την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μετρητικών συστημάτων

Με γυάλινη εσωτερική πόρτα για την καλύτερη απομόνωση των δειγμάτων που επωάζονται

Με τουλάχιστον 3 ράφια εργασίας, από ανοξείδωτο χάλυβα

Η θερμοστάτηση να γίνεται με μανδύα αέρα (air jaket) καινούργιας τεχνολογίας

Η εξωτερική μεταλλική πόρτα να είναι θερμαινόμενη

Η μέτρηση και ο έλεγχος του CO2 να γίνεται με ανιχνευτή TCD (θερμικής αγωγιμότητας) και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στον κλίβανο

Με μετρητή για μέτρηση O2/Ν2 από 1-21% O2/Ν2 ή 5-90% O2Ν2 κατ’επιλογή

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 12.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 12Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ VORTEX

Να έχει δυνατότητα ανάδευσης τουλάχιστον 2500 στρ/λεπτό

Να έχει διακόπτη επιλογής που να δουλεύει είτε συνεχώς είτε με το άγγιγμα του σωλήνα

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 600 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 13Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

Το σύστημα αποθήκευσης των τραπεζών να είναι σχεδιασμένος για τη συντήρηση επί μακρόν δειγμάτων υπό την μορφή σωληνίσκων, κρυοσωλήνων κτλ.

Ο μηχανισμός κλεισίματος ασφαλείας της τράπεζας να αποτρέπει τις διαρροές υγρού αζώτου ακόμη και ύστερα από ισχυρές αναταράξεις

Οι τράπεζες κατεψυγμένου σπέρματος να διαθέτουν ενισχυμένα πολλαπλά στρώματα μόνωσης υψηλού κενού

Να αποτελείται από καπάκι ασφαλείας που κλειδώνει εξωτερικά με λουκέτο

Να περιέχει μεταλλικούς υποδοχείς (κάνιστρα)

Να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας: UL Listing, CSA Certification  και να φέρει σήμανση CE.

Η χωρητικότητα υγρού αζώτου για τις τράπεζες να είναι περίπου 25 λίτρα για κάθε μία

Ο στατικός ρυθμός εξαέρωσης να είναι περίπου 0,25 λίτρα ανά ημέρα

Ο στατικός χρόνος συντήρησης (static holding time) να είναι περίπου 100 ημέρες.

Η αποθηκευτική ικανότητα των τραπεζών των 25 λίτρων περίπου να είναι τουλάχιστον 2000 σωληνίσκων των 0,25ml

Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη :  2.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 14Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

Θάλαμος νηματικής ροής βιοασφάλειας τάξης II, σύμφωνα με τα πρότυπα AFNOR X 44-201.

Επιτραπέζιος με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της κυκλοφορίας του αέρος σε σταθερή ταχύτητα 0,4 m/sec περίπου

Να διαθέτει 2 απόλυτα HEPA φίλτρα τύπου H-14 υψηλής κατακράτησης πάνω από 99,99% που να εξασφαλίζουν αέρα ποιότητας της κλάσης 100, σύμφωνα με τα US fed standards 209d κλάσης 400 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Std NFX 44-101

Ο αέρας να ανακυκλώνεται κατά 60-70% και να ανανεώνεται κατά 30%, αφού περάσει μέσα από το κυρίως HEPA φίλτρο πάντα σε σταθερή ροή

Να φέρει φωτισμό του χώρου εργασίας  1300 lux και να διαθέτει αυτόματη UV λυχνία συνδεδεμένη με αυτόματο χρονοδιακόπτη, για απολύμανση του χώρου με υπεριώδη ακτινοβολία

Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξειδωτικά

Να εξασφαλίζει συνθήκες ασφαλείας για τον χρήστη με την δημιουργία θετικής πίεσης προς την κατεύθυνση χρήστη προς υλικό ή το πιθανό μολυσματικό υλικό εντός του χώρου εργασίας να είναι πάντα κάτω από αρνητική πίεση σε σχάση με τον χώρο του χρήστη

Το άνοιγμα του χώρου εργασίας να είναι 1μέτρο τουλάχιστον

Επίπεδο θορύβου κάτω από 60 dBA

Να διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικής ειδοποίησης των διαφόρων λειτουργιών και σύστημα συναγερμού για την περίπτωση κακής λειτουργίας

Να περιλαμβάνει παροχή αερίου, κενού και ηλεκτρισμού εντός του εσωτερικού του θαλάμου με αντίστοιχους διακόπτες στον πίνακα ελέγχου εκτός του θαλάμου

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 20.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 15Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ

Να έχει εύρος θερμοκρασιών από 0 έως +300°C

Να έχει εύρος ανάδευσης από 500 έως 1200 στρ/λεπτό

Να είναι ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 1000Watts

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 600 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 16Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (HEATING BLOCK)

Να είναι ψηφιακό με δυνατότητα υποδοχής ενός block

Ο θάλαμος υποδοχής να είναι ανοξείδωτος

Η θερμοκρασία να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να κυμαίνεται από 5°Cάνω του περιβάλλοντος έως 150°C, με δυνατότητα ρύθμισης με βήμα 0,1°C

Να διαθέτει ειδική λαβή ώστε το block να μπορεί να αντικατασταθεί με ευκολία

Να συνοδεύεται από Block 12x 15ml κωνικοί σωλήνες και Block 5x 50ml κωνικοί σωλήνες

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 1.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΔΟΣ 17Ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΠΕΤΑΔΟΡΟ

Να ταιριάζει τέλεια στο χέρι

Να μην χρειάζεται ξεχωριστό στήριγμα

Ακριβής έλεγχος του finger tip μεταβλητού εύρους ταχύτητας

Επιλεγόμενες καταστάσεις λειτουργίας ανάλογα με το όγκο της πιπέτας και το ιξώδες

Να είναι κατάλληλος για συνεχή χρήση για 8 ώρες σε πλήρη φόρτιση. Ο χρόνος πλήρης  φόρτισης της μπαταρίας να είναι 11-14 ώρες

Να διαθέτει ασφαλής βαλβίδα και φίλτρο ώστε να εμποδίζεται η μόλυνση στο χειριστήριο

Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα υγρά να είναι αποστειρωμένα

Να λειτουργεί με όλες τις στάνταρ γυάλινες και πλαστικές πιπέτες με εύρος από 1 έως 100ml.    Να έχει υψηλή ταχύτητα προσρόφησης ώστε να γίνεται η πλήρωση μίας πιπέτας 25  ml σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα

Να αποστειρώνονται το nosepiece, η βάση στήριξης της πιπέτας και το φίλτρο

Το φίλτρο να είναι αποστειρώσιμο PTFE

Το υλικό της βάσης στήριξης της πιπέτας να είναι από σιλικόνη

Το nosepiece να είναι από πολυπροπυλένιο

Να είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στο UV

Το βάρος του να είναι μικρότερο από 230 gr

Να συνοδεύεται από βάση στήριξης πιπέτας, φίλτρα PTFE, και ένα πιστοποιητικό  ποιοτικού ελέγχου

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και προμήθεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 1.000 ΕΥΡΩ

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Με χρόνο παράδοσης τρείς μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 17/2010)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2010)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο επαναληπτικό διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής   της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 17/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής  της ΣΤΕΓ.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2010

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής   της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2.

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής